Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров Тендер «Приобретение медицинского оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения | Ротационный микротом (для работы с одноразовыми ножами) | Штук | 2 | DDP | 15 календарных дней со дня получения заявки поставщиком от заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В | 0 | 12 650 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

Лот №1

Техническая характеристика

Ротационный микротом  для изготовления парафиновых срезов. Универсальный зажим для кассет с трехмерной ориентацией объекта обеспечивает точное расположение образца по отношению к лезвию ножа.

| № лота | Наименование закупаемого товара | Характеристика закупаемого товара | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ротационный микротом в комплекте | Ротационный микротом предназначен для изготовления парафиновых срезов: Устройство подачи образца без электронных приводов (устройств) – наличие. Размеры (Длина × Ширина × Высота) не более 400 × 470 × 295 мм. Вес не более 29 кг. Пределы регулировки толщины среза, диапазон, мкм: нижний предел не более 0,5 , верхний предел не менее 60. Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 0,5 до 2 мкм, мкм: не более 0,5. Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 2 до 10 мкм, мкм: не более 1. Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 10 до 20 мкм, мкм: не более 2. Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 20 до 60 мкм, мкм: не более 5. Ориентация образца не менее трех плоскостей. Наклон образца по вертикали не менее 8 градусов. Наклон образца по горизонтали не менее 8 градусов. Наличие вращения образца вокруг продольной оси. Продольное смещение основания держателя лезвий не менее 50 мм. Поперечное смещение основания держателя лезвий не менее 40 мм. Подрезка образца осуществляется с помощью маховика грубой подачи и рычага механической подачи – наличие. Максимальный шаг грубой подрезки не менее 50 мкм. Горизонтальный размер парафинового блока не менее 25 мм. Вертикальный ход образца не менее 50 мм. Отведение блока держателя объектов назад после изготовления каждого среза (режим ретракции) не менее 220 мкм. Пределы регулировки угла наклона ножа не менее 10 градусов. Наличие поддона и сосудов для отходов резки НаличиеДержателя для одноразовых микротомных ножей изготовленного из нержавеющей стали, размеры ручки – держателя 21,5 см., рукоятка держателя - основа из нержавеющей стали заключена в высокоустойчивый пластик черного цвета - длина рукоятки: 12,5 см -ширина рукоятки: 0,2 см (20 мм) -высота рукоятки: 0,11 см (0,11 мм). Держатель для одноразовых лезвий оснащен уникальным сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали. Наклон лезвия 135 º.Длина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,11 см (11 мм).Высота держателя: 0,01 см (1 мм) Комплект поставки: 1.Ротационный микротом — 1 шт. 2.Основание держателя лезвий — 1 шт. 3.Держатель для низкопрофильных одноразовых лезвий или для лезвий с высоким профилем — 1 шт. 4.Насадка для трехмерной ориентации зажима с образцом — 1 шт. 5.Универсальный зажим для кассет с адаптером — 1 шт. 6.Набор инструментов:шестигранный ключ, 5 мм — 1 шт., шестигранный ключ, 4 мм — 1 шт., шестигранный ключ, 3 мм — 1 шт.,отвертка — 2 шт. Смазка для микротома — 50 мл. Пылезащитный чехол — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 7.Кассеты со съемной сеточкой, расположенной внутри кассеты для формирования парафиновых блоков для микротомии: Размер кассеты 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассета имеет наклонную под углом 45 градусов поверхность для маркировки. Кассеты должны быть адаптированы для автоматических систем маркировки. Изготовлены из полиоксиметиленполиацетата. Наличие мелкопористой съемной сеточки из нейлона внутри кассеты позволяет использовать кассету без гистологических прокладок и мешочков. Сеточка съемная, имеет закрывающуюся крышку с элементом-замком, фиксирующим плотное закрывание. Размер сеточки 3 см х 2,5 см., размер крышки 2 см х 1 см. 500 шт/уп -1уп. 8.Держатель для одноразовых микротомных ножей изготовленным из нержавеющей стали, размеры ручки – держателя 21,5 см., рукоятка держателя - основа из нержавеющей стали заключена в высокоустойчивый пластик черного цвета - длина рукоятки: 12,5 см -ширина рукоятки: 0,2 см (20 мм) -высота рукоятки: 0,11 см (0,11 мм). Держатель для одноразовых лезвий оснащен уникальным сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали. Наклон лезвия 135 º.Длина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,11 см (11 мм).Высота держателя: 0,01 см (1 мм) – 1 шт. 9.Одноразовые микротомные ножи R35, 300шт/уп.-6 шт. 10.Сосуды для отходов резки, и последующего хранения стеклопрепаратов 3 сосуда+держатель, (пластик): штатив набора выполнен из нержавеющей стали. Сосуды из пластика, размеры сосуда: основание сосуда - 4 х 9 см, высота сосуда – 10 см, горловина сосуда - 5х10см, крышка -5.5х11см. Держатель на 25 предметных стекол, с пластиковой ручкой, размеры: высота -5см, длина -9см, ширина -3см.- 1 набор. 11.Поддон для отходов резки -1 шт. 12. Набор кисточек для микротомов (кисточка малая для сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для чистки микротомов, кисточка большая для чистки микротомов) -1 набор. 13.Игла препаровальная изогнутая - 1 шт. | Шт. | 2 |

Дополнительно:

1) наличие  регистрационного  удостоверения на медицинское оборудование;

2) наличие эксплуатационно- технической документации на казахском и русском языках;

3) наличие у потенциального поставщика  оригинала или нотариально – засвидетельствованной копии письма или доверенности от производителя или его уполномоченного представительства, подтверждающих дистрибьюторские  права  потенциального поставщика на территории РК;

4)  письмо, подтверждающие регистрацию в государственном реестре средств измерений  РК или документ, подтверждающий о необязательности  регистрации в реестре.

5) наличие сервисной службы на территории Республики Казахстан, укомплектованной  сертифицированными инженерами

6) установка, выполнение пуско-наладочных работ, инструктаж персонала по использованию товара на рабочем месте, бесплатное обучение работе с прибором

7) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению товара должны соответствовать требованиям Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения.

8) Инструкция пользователя представляется на казахском и/или русском языках.

Гарантийные обязательства:

- гарантия на оборудование не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

тендерлік құжаттамаға

№1-қосымша

| Сатып алынатын тауарлардың тізбесі «Медициналық жабдықтарды сатып алу» Тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоттың № | Тапсырыс берушінің атауы | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Жеткізу шаттары (ИНКОТЕРМС сәйкес 2000) | Жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Аванс төлемінің мөлшері, % | Сатып алуға бөлінген сомасы, теңге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысы патологоанатомиялық бюросы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ротациялық микротом (бір рет пайдаланатын пышақтарымен жұмыс істеу үшін) | дана | 2 | DDP | Тапсырыс берушіден өтінім алынған күннен бастап 15 күнтізбелік күн | ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 7В | 0 | 12 650 000 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

№1 Лот

Техникалық ерекшелік

Ротациялық микротом парафин тілікшелерін жасауға арналған. Кассеталарға арналған әмбебап қысқышы объектіні үш жақтан қарауымен пышақтың жүзіне үлгіні тұра орналасуын қамтиды.

| Лоттың № | Сатып алынатын тауардың атауы | Сатып алынатын тауардың сипаттамасы | Өлш.бірл. | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ротациялық микротом жиынтықта | Ротациялық микротом парафин тілікшелерін жасауға арналған: Электронды жетексіз (құрылғысыз) үлгіні беру құрылғысы– бар болуы. Өлшемі (ұзындығы × ені × биіктігі) 400 × 470 × 295 мм аспайды. Салмағы 29 кг аспайды. Тілікше жуандығын реттеу шектері, мкм, диапазоны: төменгі шегі 0,5 аспайды, үстіңгі шегі 60 кем емес. Тілікше жуандығының өзгеру қадамы диапазонда 0,5 -ден --до 2 мкм дейін, мкм: 0,5 артық емес. Тілікше жуандығының өзгеру қадамы диапазонда 2-ден 10 мкм дейін, мкм: 1 артық емес. Тілікше жуандығының өзгеру қадамы диапазонда 10-нан 20 мкм дейін, мкм: 2 артық емес. Тілікше жуандығының өзгеру қадамы диапазонда 20-дан 60 мкм дейін, мкм: 5 артық емес. Үлгінің бағдары үш жазықтан кем емес. Үлгінің көлденең бойынша иілуі 8 градустан кем емес. Үлгінің көлденең бойынша иілуі 8 градустан кем емес. Үлгінің бойлық ось айналасында айналу. Жүзін ұстағыш негізінің бойлай ығысуы 50 мм кем емес. Жүзін ұстағыш негізінің көлденең ығысуы 40 мм кем емес. Үлгіні кесу нобайлы беріс сермерімен және механикалық беріс бастиегімен жүзеге асырылады –болуы тиіс. Нобайлы кесудің максималды қадамы 50 мкм кем емес. Парафин блогының көлденең өлшемі 25 мм кем емес. Үлгінің тік жүрісі 50 мм кем емес. Әр тілікшені дайындағаннан кейін объектілерді ұстағыш блогын артына бұрып (ретракция режимі) 220 мкм кем емес. Пышақтың иілу бұрышын реттеу шектері 10 градустан кем емес. Кесілген қалдықтары үшін тұғырық және ыдыс болуы тиіс. Тот баспайтын болаттан жасалған бір реттік микротомдық пышақтар үшін ұстағыштар, ұстағыш-тұтқасының өлшемі 21,5 см., ұстағыштың сабы – негізі тот баспайтын болаттан жоғары тұрақты пластикке салынған, түсі қара – сабының ұзындығы: 12,5 см – сабының ені: 0,2 см (20 мм) -сабының биіктігі: 0,11 см (0,11 мм). Бір реттік жүздерге арналған ұстағыш қысқыш механизмімен жабдықталған, тот баспайтын болаттан жасалған. Жүздің иілуі 135 º. Ұстағыштың ұзындығы: 9 см. ұстағыштың ені держателя: 0,11 см (11 мм). Ұстағыштың биіктігі: 0,01 см (1 мм) Жеткізілетін жиынтығы: 1. Ротациялық микротом — 1 дана. 2. жүздер ұстағышының негізі — 1 дана. 3. төмен профильді бір реттік жүздеріне немесе жоғары профильді жүздеріне арналған ұстағыш — 1дана. 4. үлгі бар үш өлшемді ориентация қысқышына арналған саптама — 1 дана. 5. адаптері бар кассеталарға арналған әмбебап қысқышы — 1 дана. 6. Құралдар жиынтығы: алты қырлы кілт, 5 мм — 1 дана, алты қырлы кілт, 4 мм — 1 дана, алты қырлы кілт, 3 мм — 1 дана, бұрағыш — 2 дана. Микротомға арналған майлау — 50 мл. Шаннан қорғайтын қаптама — 1 дана. Пайдалану бойынша басшылық — 1 дана. 7.микротомияға арналған парафин блоктарын қалыптастыру үшін кассета ішінде орналасқан алынатын торы бар кассеталары : Кассетаның өлшемі 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассетаның таңбалану үшін 45 градусқа иіленетін беті бар. Кассеталар таңбалаудың автоматты жүйелеріне бейімделу қажет. Полиоксиметиленполиацетаттан жасалады. Кассета ішінде нейлоннан жасалған ұсақ борпақты алынатын торы болуы кассетаға гистологиялық төсемдерсіз және қапсыз болуға мүмкіндік береді. Алынатын торының жабылатын қақпағы бар онда құлып элементі бар, тығыз жабылады. Торының өлшемі 3 см х 2,5 см., қақпақтың өлшемі 2 см х 1 см. 500 дана/бума -1бума. 8. Тот баспайтын болаттан жасалған бір реттік микротомдық пышақтар үшін ұстағыштар, ұстағыш-тұтқасының өлшемі 21,5 см., ұстағыштың сабы – негізі тот баспайтын болаттан жоғары тұрақты пластикке салынған, түсі қара – сабының ұзындығы: 12,5 см –сабының ені: 0,2 см (20 мм) -сабының биіктігі: 0,11 см (0,11 мм). Бір реттік жүздерге арналған ұстағыш қысқыш механизмімен жабдықталған, тот баспайтын болаттан жасалған. Жүздің иілуі 135 º. Ұстағыштың ұзындығы: 9 см. Ұстағыштың ені: 0,11 см (11 мм). Ұстағыштың биіктігі: 0,01 см (1 мм) – 1 дана. 9. Бір реттік микротомдық пышақтар R35, 300дана/бума.- 6дана. 10. кесік қалдықтарына арналған ыдыс және шыныпрепараттарын әрі қарай сақтау үшін 3 ыдыс+ұстағыш (пластик): жиынтық штативі тот баспайтын болаттан жасалған. Пластиктен жасалған ыдыс, ыдыстың өлшемі: ыдыс негізі - 4 х 9 см, ыдыстың биіктігі – 10 см, ыдыстың ауызы - 5х10см, қақпағы -5.5х11см. 25 заттық шыныға арналған ұстағышы, тұтқасы пластиктен жасалған, өлшемдері: биіктігі -5см, ұзындығы -9см, ені -3см.- 1 жиынтық. 11. кесілген қалдықтары үшін тұғырық -1 дана. 12. микротомдарға арналған қылқалам жиынтығы (биопсиялық тіліктерін жинау үшін кішкентай қылқалам, микротомдық тіліктерін жинау үшін кішкентай қылқалам, микротомдық тіліктерін жинау үшін орташа қылқалам, микротомдарды тазалау үшін орташа кисточка, микротомдарды тазалау үшін үлкен кисточка) -1 жиынтық. 13.бүгілген иреуіш ине - 1 дана. | Дана | 2 |

Қосымша:

1) медициналық жабдық үшін тіркеу куәлігінің болуы;

2) қазақ және орыс тілдеріндегі жедел-техникалық құжаттаманың болуы;

3) әлеуетті жеткізушінің әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасында таратылу құқықтарын растайтын өндірушіден немесе оның уәкілетті өкілінен хаттың немесе сенімхаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі;

4) Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының мемлекеттік тізілімінде тіркеуді растайтын хат немесе тізілімде тіркелу қажет емес екендігін растайтын құжат.

5) сертификатталған инженерлері бар Қазақстан Республикасының аумағында қызметтің болуы

6) жұмыс орнында тауарларды пайдалану бойынша қызметкерлерді құрастыру, пайдалануға енгізу, нұсқау беру, құрылғымен жұмыс істеуде тегін оқыту

7) таңбалау, тұтыну қаптамасы және тауарларды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар Қазақстан Республикасының «Қоғамдық денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің талаптарын және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпті сақтауға тиіс.

8) Пайдаланушы нұсқаулығы қазақ және / немесе орыс тілдерінде ұсынылады.

Кепілдік:

1) қолданысқа енгізілген күннен бастап кемінде 37 айға кепілдік беру;