Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров Тендер «Приобретение медицинского оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения | Микроскоп лабораторный бинокулярный с блоком фотодокументирования | Штук | 1 | DDP | 60 календарных дней со дня получения заявки поставщиком от заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В | 0 | 7 000 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

Лот №1

Техническая характеристика

Микроскоп лабораторный бинокулярный с блоком фотодокументирования

| № п/п | Наименование параметра | Технические требования | Наличие функции или величина параметра предлагаемого оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микроскоп лабораторный бинокулярный с блоком фотодокументирования (1 шт.) |  |  |
|  | Методы исследования | Проходящий свет |  |
|  | Методы контрастирования | Светлое поле |  |
|  | Штатив микроскопа | Прямого типа |  |
|  |  | Специальный отсек для размещения инструментов |  |
|  |  | Специальное устройство для фиксирования шнура при переноске, убирающееся в рабочем положении |  |
|  |  | Термоизолирующие эргономичные накладки в зоне расположения ручек фокусировки и регулятора яркости |  |
|  |  | Ручка для переноски |  |
|  | Тип оптики | должна быть рассчитана на «бесконечность» (маркировка “∞“ на корпусе объективов) и быть свободной от хроматической разности увеличения (ХРУ= 0%) |  |
|  | Осветительная система | Встроенная в основание штатива |  |
|  |  | Должна обеспечивать реализацию принципа Келера (наличие апертурной и полевой диафрагмы, конденсор подвижный по оси Z , наличие центрировочных винтов конденсора) |  |
|  | Осветитель проходящего света | Галогенная лампа мощностью не менее 35 Вт, 2 шт |  |
|  |  | Регулируемая полевая диафрагма |  |
|  |  | Система крепления галогенной лампы, позволяющая альтернативно устанавливать также и светодиодный модуль |  |
|  |  | Замена ламп без наклона или переворачивания штатива |  |
|  | Источник питания | Встроенный в штатив, стабилизированный к перепадам напряжения в сети |  |
|  |  | Мощность не менее 50 Вт |  |
|  |  | Регулятор яркости с плоской ручкой с обрезиненным покрытием, предотвращающим скольжение |  |
|  | Механический предметный стол | Размер стола не менее 210х145 мм |  |
|  |  | Поверхность с керамическим или твердосплавным покрытием, стойким к чистке и реактивам |  |
|  |  | Препаратодержатель с возможностью управления одной рукой |  |
|  | Препаратоводитель | Коаксиальная телескопическая рукоятка длиной не менее 135 мм с регулировкой по высоте и по плавности хода |  |
|  |  | Перемещение препаратодержателя по осям x и y в диапазоне не менее 75х30 мм. |  |
|  |  | Расположение – справа |  |
|  |  | Ручки препаратоводителя с обрезиненным покрытием, предотвращающим скольжение |  |
|  | Механизм фокусировки | Вертикальный ход предметного стола не менее 30 мм |  |
|  |  | Грубая регулировка не менее 4 мм/оборот |  |
|  |  | Точная регулировка не более 0.4 мм/оборот |  |
|  |  | Правая ручка точной фокусировки – плоская |  |
|  | Парфокальное расстояние всех объективов | От ≥33 до ≤45 мм |  |
|  |  | Одинаковое у всех объективов |  |
|  | Тип оптической коррекции всех объективов | Планахроматический или планапохроматический |  |
|  | Объективы | Увеличение 5х, числовая апертура не менее 0.12 и рабочее расстояние не менее 10.1 мм. |  |
|  |  | Увеличение 10х, числовая апертура не менее 0.25 и рабочее расстояние не менее 4.5 мм. |  |
|  |  | Увеличение 20х, числовая апертура не менее 0.45 и рабочее расстояние не менее 0.46 мм. |  |
|  |  | Увеличение 40х, числовая апертура не менее 0.65 и рабочее расстояние не менее 0.45 мм. |  |
|  |  | Увеличение 100х, числовая апертура не менее 1.25 и рабочее расстояние не менее 0.22 мм. |  |
|  | Револьверное устройство для установки и смены объективов | Количество гнёзд под объективы - 5 или 6 |  |
|  |  | Развёрнуто в сторону штатива |  |
|  | Конденсор | Числовая апертура – 0.9/1.25 |  |
|  |  | Центрируемый (наличие центрировочных винтов с рукоятками для настройки) |  |
|  |  | Регулируемая апертурная диафрагма |  |
|  |  | Рабочее расстояние не менее 0,8 мм |  |
|  | Бинокулярная насадка | Линейное поле не менее 20 мм |  |
|  |  | Угол наклона окулярных трубок не более 30º |  |
|  |  | Отдельный фотовидеовыход с делением светового потока в пропорции 50% на окуляры, 50% на порт камеры |  |
|  | Окуляры | Увеличение 10х |  |
|  |  | Линейное поле не менее 20 мм |  |
|  |  | Возможность работы в очках и без них |  |
|  |  | Диоптрийная коррекция |  |
|  |  | Количество – не менее 2 шт. |  |
|  | Антибликовые наглазники для окуляров | Количество – по количеству окуляров |  |
|  | Синий светофильтр | Наличие |  |
|  | Пылезащитный чехол | Наличие |  |
|  | Оптический адаптер для камеры микроскопа | Кратность не более 0.5х (±10%) |  |
|  |  | Надёжное крепление к фотовидеовыходу микроскопа при помощи накидной гайки (не «ласточкин хвост» и не зажимные винты!) |  |
|  | Цветная цифровая фотокамера (блок фотодокументирования) |  |  |
|  | Камера | Цветная цифровая камера с КМОП(CMOS)-сенсором |  |
|  | Разрешение снимка | Не менее 2560 x 1920 точек |  |
|  | Размер пикселя | Не менее 2.2 мкм x 2.2 мкм |  |
|  | Размер сенсора | Не менее 5.7 x 4.28 мм, что эквивалентно 1/2.5" |  |
|  | Разрядность АЦП | Не менее 8 бит/канал |  |
|  | Экспозиция | От ≤100 мкс до ≥2 с |  |
|  | Скорость передачи «живого изображения» | Не менее 15 с-1 |  |
|  | Цифровой интерфейс | USB версии 3.0 или выше |  |
|  | Рабочий спектральный диапазон | От ≤400 до ≥650 нм (с ИК-фильтром) |  |
|  | Режим считывания | Построчный |  |
|  | Индикатор работы камеры | Двух- или трёхцветный светодиод |  |
|  | Управление камерой и питание | От компьютера через кабель USB (или эквивалент) без дополнительных блоков питания и управления |  |
|  | Программное обеспечение для работы с фото/видеокамерами | Функция дистанционного (с компьютера) захвата изображения с камеры |  |
|  |  | «живое видео» на экране монитора в масштабируемом окне |  |
|  |  | Проведение измерений участков изображения в интерактивном режиме (отрезок, периметр, площадь, углы) |  |
|  |  | включение аннотаций (текст; геометрические фигуры, масштабная линейка) |  |
|  |  | Создание отчётов и вывод их на принтер или в файл |  |
|  |  | Сохранение изображений в распространённых форматах BMP, GIF, JPG, JPG2000, TIFF |  |
|  |  | наличие файлового менеджера для просмотра изображений |  |
|  |  | обработка изображений (контраст, яркость, гамма, цвета, отражение, вращение, сглаживание, ортогональная проекция и др.) |  |
|  |  | групповое конвертирование и экспорт форматов изображений |  |
|  |  | Псевдотрёхмерное представление объекта (третье измерение – цветовой профиль) с возможностью его свободного вращения. |  |
|  |  | Русскоязычный интерфейс ПО |  |
|  |  | Сохранение изображений в специальный формат, который позволяет хранить также дополнительную информацию (настройки микроскопа, настройки изображения, масштабные линейки, текстовые аннотации, результаты измерений) отдельно от изображения, но в одном файле |  |
|  |  | Поддержка 32-битных и 64-битных операционных систем |  |
|  | Документы к оборудованию | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Казахстан Инструкция по эксплуатации на государственном и русском языках |  |
|  | Инструктаж медицинского и технического персонала на месте установки оборудования | Наличие |  |
|  | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара, установку, наладку и подключение товара квалифицированными специалистами. Наличие сервисного центра.

- Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Медицинская техника должна быть новой и ранее неиспользованной. Год выпуска не ранее 2018 года.

- Срок поставки не более 60 календарных дней.

тендерлік құжаттамаға

№1-қосымша

| Сатып алынатын тауарлардың тізбесі «Медициналық жабдықтарды сатып алу» Тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоттың № | Тапсырыс берушінің атауы | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Жеткізу шаттары (ИНКОТЕРМС сәйкес 2000) | Жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Аванс төлемінің мөлшері, % | Сатып алуға бөлінген сомасы, теңге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысының патологоанатомиялық бюросы» шаруашылық жүргізу құқығындағы қалалық мемлекеттік кәсіпорны | Фотоқұжаттау блогы бар бинокулярлы зертханалық микроскоп | дана | 1 | DDP | Тапсырыс берушіден өтінім алынған күннен бастап 60 күнтізбелік күн | ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 7В | 0 | 7 000 000 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

№1 Лот

Техникалық ерекшелік

Фотоқұжаттау блогы бар бинокулярлы зертханалық микроскоп (1 дана)

| Р/б № | Параметрдің атауы | Техникалық талаптар | Функцияның бар болуы немесе ұсынылатын жабдық параметрінің шамасы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фотоқұжаттау блогы бар бинокулярлы зертханалық микроскоп (1 дана) |  |  |
|  | Зерттеу әдістері | Өтпелі жарық |  |
|  | Контрасттау әдістері | Ашық өріс |  |
|  | Микроскоптың тағаны | Тік типті |  |
|  |  | Құрал-саймандарды орналастыруға арналған арнайы бөлік |  |
|  |  | Тасымалдаған кезде баусымды бекітуге арналған, жұмыстық күйінде жиналатын арнайы құрылғы |  |
|  |  | Фокустандыру тұтқалары мен жарықтылық реттегішінің орналасу аймағындағы жылу оқшаулағыш эргономикалық қаптамалар |  |
|  |  | Тасымалдауға арналған тұтқалар |  |
|  | Оптика типі | «шексіздікке» мөлшерленген (объективтердің корпусында “∞“ таңбаламасы) және хроматикалық ұлғайту айырмасынан (ХҰА= 0%) еркін болуы тиіс |  |
|  | Жарықтандыру жүйесі | Тағанның негізіне кіріктірілген |  |
|  |  | Келер қағидасының жүзеге асуын қамтамасыз етуі тиіс (апертуралық және өрістік диафрагманың бар болуы, Z өсі бойынша жылжымалы конденсор, конденсордың центрлегіш бұрандаларының бар болуы) |  |
|  | Өтпелі жарықты беруші | Қуаттылығы 35 Вт кем емес галогенді шам, 2 дана |  |
|  |  | Реттелетін өрістік диафрагма |  |
|  |  | Жарық диодты модульді де баламалы түрде орнатуға мүмкіндік беретін галогенді шамды бекіту жүйесі |  |
|  |  | Тағанды имей немесе аудармай, шамдарды ауыстыру |  |
|  | Қуат көзі | Тағанға кіріктірілген, тораптағы кернеу айырымдарына тұрақтандырылған |  |
|  |  | Қуаттылығы 50 Вт кем емес |  |
|  |  | Сырғуды болдырмайтын резеңкеленген жабынмен жабылған жалпақ тұтқасы бар жарықтылықты реттегіш |  |
|  | Механикалық заттық үстел | Үстелдің өлшемі 210х145 мм кем емес |  |
|  |  | Беті тазалауға және реактивтерге төзімде керамикалық немесе қатты қорытпалы жабынмен жабылған |  |
|  |  | Бір қолмен басқару мүмкіндігі бар препарат ұстағыш |  |
|  | Препарат енгізгіш | Биіктік бойынша және жүріс жатықтығы бойынша реттелетін, ұзындығы 135 мм кем емес коаксиал телескопиялық сап |  |
|  |  | Препарат ұстағышты х және у өстері бойынша 75х30 мм кем емес диапазонда жылжыту |  |
|  |  | Орналасуы – оң жақта |  |
|  |  | Препарат енгізгіштің тұтқалары сырғуды болдырмайтын резеңкеленген жабынмен жабылған |  |
|  | Фокустандыру механизмі | Заттық үстелдің тік жүрісі 30 мм кем емес |  |
|  |  | Долбарлап реттеу 4 мм/айналым кем емес |  |
|  |  | Дәл реттеу 0.4 мм/айналым артық емес |  |
|  |  | Дәл фокустандырудың оң жақ тұтқасы – жалпақ |  |
|  | Барлық объективтердің парфокальді арақашықтығы | ≥33 мм бастап ≤45 мм дейін |  |
|  |  | Барлық объективтерде бірдей |  |
|  | Барлық объективтердің оптикалық түзету типі | Планахроматиялық немесе планапохроматиялық |  |
|  | Объективтер | Ұлғайту 5х, сандық апертура 0.12 кем емес және жұмыс арақашықтығы 10.1 мм кем емес. |  |
|  |  | Ұлғайту 10х, сандық апертура 0.25 кем емес және жұмыс арақашықтығы 4.5 мм кем емес. |  |
|  |  | Ұлғайту 20х, сандық апертура 0.45 кем емес және жұмыс арақашықтығы 0.46 мм кем емес. |  |
|  |  | Ұлғайту 40х, сандық апертура 0.65 кем емес және жұмыс арақашықтығы 0.45 мм кем емес. |  |
|  |  | Ұлғайту 100х, сандық апертура 1.25 кем емес және жұмыс арақашықтығы 0.22 мм кем емес. |  |
|  | Объективтерді орнатуға және ауыстыруға арналған револьверлі құрылғы | Объективтер астындағы ұялардың саны - 5 немесе 6 |  |
|  |  | Тағанға қарай бұрылған |  |
|  | Конденсор | Сандық апертура – 0.9/1.25 |  |
|  |  | Центрленетін (баптауға арналған саптары бар центрлегіш бұрандалардың бар болуы) |  |
|  |  | Реттелетін апертуралық диафрагма |  |
|  |  | Жұмыс арақашықтығы 0,8 мм кем емес |  |
|  | Бинокулярлы саптама | Сызықтық өріс 20 мм кем емес |  |
|  |  | Окулярлық түтіктердің көлбеу бұрышы 30º артық емес |  |
|  |  | жарық ағынын 50% окулярларға, 50% камераның портына пропорциясында бөлетін жеке фотобейне шығысы |  |
|  | Окулярлар | Ұлғайту 10х |  |
|  |  | Сызықтық өріс 20 мм кем емес |  |
|  |  | Көзілдірікпен және онсыз жұмыс істеу мүмкіндігі |  |
|  |  | Диоптриялық түзету |  |
|  |  | Саны – 2 данадан кем емес |  |
|  | Окулярларға арналған шұғылаға қарсы көзқалқандар | Саны – окулярлардың саны бойынша |  |
|  | Көк жарық сүзгісі | Бар болуы |  |
|  | Тозаңнан қорғайтын қап | Бар болуы |  |
|  | Микроскоптың камерасына арналған оптикалық адаптер | Еселік 0.5х (±10%) артық емес |  |
|  |  | Салмалы сомынның («қарлығаштың құйрығы» емес және қыспа бұранда емес!) көмегімен микроскоптың фотобейне шығысына сенімді бекіту |  |
|  | Түсті сандық фотокамера (фотоқұжаттау блогы) |  |  |
|  | Камера | КМТЖ (CMOS)-сенсоры бар түсті сандық камера |  |
|  | Кескіннің ажыратымдылығы | 2560 x 1920 нүктеден кем емес |  |
|  | Пиксельдің өлшемі | 2.2 мкм x 2.2 мкм кем емес |  |
|  | Сенсордың өлшемі | 5.7 x 4.28 мм кем емес, бұл 1/2.5" баламалы |  |
|  | АСТ разрядтылығы | 8 бит/арна кем емес |  |
|  | Экспозиция | ≤100 мкс бастап ≥2 с дейін |  |
|  | «Тірі бейненің» берілу жылдамдығы | 15 с-1 кем емес |  |
|  | Сандық интерфейс | 3.0 немесе одан жоғары USB нұсқалар |  |
|  | Спектрлік жұмыс диапазоны | ≤400 нм бастап ≥650 нм дейін (ИҚ-сүзгімен) |  |
|  | Оқып алу режимі | Жолма-жол |  |
|  | Камера жұмысының индикаторы | Екі немесе үш түсті жарық диоды |  |
|  | Камераны басқару және қуат | Қосымша қуат беру және басқару блоктарынсыз компьютерден USB кабелі (немесе балама) арқылы |  |
|  | Фото/бейне камералармен жұмыс істеуге арналған бағдарламалық жасақтама | Камерадағы бейнені қашықтан (компьютерден) қармау функциясы |  |
|  |  | Монитордың экранында масштабталатын терезедегі «тірі бейне» |  |
|  |  | Интерактивті режимде бейне аймақтарының өлшемдерін жүргізу (кесінді, периметр, аудан, бұрыштар) |  |
|  |  | аңдатпаларды қосу (мәтін; геометриялық пішіндер, масштабтық сызғыш) |  |
|  |  | Есептер жасау және оларды принтерге немесе файлға шығару |  |
|  |  | Бейнелерді кең таралған BMP, GIF, JPG, JPG2000, TIFF пішімдерінде сақтау |  |
|  |  | Бейнелерді көруге арналған файлдық менеджердің бар болуы |  |
|  |  | бейнелерді өңдеу (контраст, жарықтылық, гамма, түстер, шағылыстыру, айналдыру, тегістеу, ортогонал проекция және т.б.) |  |
|  |  | бейне пішімдерін топтық жаңғырту және экспорттау |  |
|  |  | Объектіні еркін айналдыру мүмкіндігімен, жалған үш өлшемді ұсыну (үшінші өлшем – түстік кескін). |  |
|  |  | Орыс тілді БЖ интерфейсі |  |
|  |  | Бейнелерді қосымша ақпаратты (микроскоптың баптауларын, бейненің баптауларын, масштабтық сызғыштарды, мәтіндік аңдатпаларды, өлшем нәтижелерін) сақтауға мүмкіндік беретін бейнеден бөлек, бірақ бір файлда, арнайы пішімде сақтау |  |
|  |  | 32 биттік және 64 биттік операциялық жүйелерді сүйемелдеу |  |
|  | Жабдыққа берілетін құжаттар | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тіркеу куәлігі Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық |  |
|  | Жабдықты орнату орнында медициналық және техникалық қызметкерлерге нұсқама беру | Бар болуы |  |
|  | Жабдыққа берілетін кепілдік | пайдалануға енгізген сәттен бастап 12 айдан кем емес |  |

- Жеткізуші тауарды жеткізу, орнату, жөндеу үдерісінің сүйемелденуін және білікті мамандардың тауарды қосуын қамтамасыз етуге міндетті. Сервис орталығының бар болуы.

- Өлшеу құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі тиіс.

- Медициналық техника жаңа және бұның алдында пайдаланылмаған болуы тиіс. Шығарылған жылы 2018 жылдан ерте емес.

- Жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күннен астам емес.