**Протокол №03/19 об итогах закупа**

**Приобретение медицинского оборудования способом тендера**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Усть-Каменогорск** |  **04 апреля 2019 год**  |

* 1. Заказчик и организатор закупа Коммунальное государственное казенное предприятие «Патологоанатомическое бюро Восточно-Казахстанской области» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, юридический адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В, провел закуп медицинского оборудовании способом тендера.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование лота | Количество | цена | Выделенная сумма, тенге |
| 1 | Микроскоп лабораторный бинокулярный с блоком фотодокументирования | 1 | 7 000 000 | 7 000 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |

* 1. Выделенная сумма для закупки по лоту составляет 7 000 000 (семь миллионов) тенге
	2. 1.4 Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере:

1. ТОО «ШыгысКардиоСистем», г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 154/1, 09.00 марта 2019 год;

1. ТОО «Micro Solutions» г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, стр.24, офис 2009, 11.00 часов 28 марта 2019 года

1.5 Цены, предложенные потенциальным поставщиком, представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поставщика** | **№ лота** | **Цена, указанная в тендерной заявке, тенге** |
| ТОО «ШығысКардиоСистем» | 1 | 6 975 000 |
| ТОО «Micro Solutions» |  | 4 900 000 |

1.6 Оценка и сопоставление тендерных заявок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поставщика** | **Квалификационные требования** | **Техническая часть** |
| **ТОО «**ШығысКардиоСистем**»** | Соответствует | Соответствует |
| ТОО «Micro Solutions» | Соответствует |  Не соответствует |

1.7 Основание отклонения тендерных заявок: ТОО «Micro Solutions» в качестве поставляемого товара согласно регистрационного удостоверения заявлен Биологический микроскоп в исполнении RX50 в комплекте. Согласно требованиям технической спецификации механический предметный стол должен иметь размер не менее 210х145 мм, поставщиком заявлен 210х168, членами экспертной комиссии заказчика установлено, что согласно информации с сайта производителя, предметный столик потенциального поставщика имеет размеры -187х168 мм, что не соответствует заявленным требованиям. В технической спецификации поставщика указано бинокулярная насадка с характеристиками: Линейное поле не менее 20 мм, угол наклона окулярных трубок не более 30º, отдельный фотовидеовыход с делением светового потока в пропорции 50% на окуляры, 50% на порт камеры. членами экспертной комиссии заказчика установлено, что согласно информации с сайта производителя у товара отсутствует деление светового потока в пропорции 50% на окуляры, 50% на порт камеры.

В технической спецификации поставщика указаны объективы с увеличением 5х, числовая апертура не менее 0.12 и рабочее расстояние не менее 10.1 мм. Однако согласно приложению к регистрационному удостоверению РК-МТ-5№016775 предлагаемых поставщиком товар комплектуется объективом с увеличением 4Х. Согласно пп.17 п.81 Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье.

1.8 По результатам рассмотрения тендерных заявок путем открытого голосования

**КОМИССИЯ РЕШИЛА**:

* + 1. Признать тендерную документацию ТОО **«**ШығысКардиоСистем**»** соответствующей, технической спецификации заказчика.
		2. Признать тендерную документацию ТОО «Micro Solutions» не соответствующей, технической характеристике и комплектации, определенной регистрационным удостоверением.
		3. Признать тендер несостоявшимся в связи с тем, что допущен один потенциальный поставщик согласно пп.1. п.116 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  | Чиканов А.И. |  |
|  |  |  |
| Зам. председателя  | Шевченко С.В. |  |
|  |  |  |
| Члены комиссии:  | Саначева С.А. |  |
|  |  |  |
| Секретарь  | Романов А.А. |  |