Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров Тендер «Приобретение медицинского оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения | Ротационный микротом механический | Комплект | 2 | DDP | 90 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В | 0 | 13 000 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

Лот №1

Техническая характеристика

| № лота | Наименование закупаемого товара | Характеристика закупаемого товара | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ротационный микротом механический | Ротационный микротом механический - прибор предназначен для создания тонких срезов гистологического материала для дальнейшей окраски и визуализации полученных препаратов. Требования к условиям внешней среды: температура в диапазоне 5 °C - 40 °C; Относительная влажность в диапазоне 80% (без конденсации); Высота над уровнем моря до 2000м. Качество резки этого микротома повышается за счет автоматического втягивания во время хода образца, что позволяет избежать стирания одноразовых лезвий или ножей микротома. Это предотвращает быстрый износ одноразового лезвия или микротомного ножа. Универсальный трехкомпонентный держатель лезвий 2 в 1 подходит для лезвий низкого и высокого профиля. Размеры прибора (ШхДхВ), мм: 480х610х350. Вес: 33 кг. Диапазон изготовления срезов 0,5-60 мкм: - 0,5 - 2 мкм с шагом 0,5 мкм - 2 - 10 мкм с шагом 1 мкм 20 - 60 мкм с шагом 2 мкм Диапазон тримминга/срезов 10, 20, 30 ,40 мкм Горизонтальная скорость хода образца: 28 мм±1мм подача посредством шагового двигателя. Вертикальный ход образца 60 мм. Максимальные размеры образца: стандартный зажим 50х50мм. Вертикальная ориентация образца 8˚. Горизонтальная ориентация образца 8˚. Вращение образца 360˚. Ретракция образца автоматическая Продольное смещение основания держателя лезвий, мм, не менее 35. Поперечное смещение основания держателя лезвий, мм, не менее 35. Подрезка образца осуществляется с помощью маховика грубой подачи и рычага механической подачи. Пределы регулировки угла наклона ножа (градус), не менее 10. Вместительный Поддон – наличие. Перемещение держателя образца (с помощью шагового двигателя), мм, не менее 30. Дополнительно изменяемое положение прижимных рычагов и выталкивателя лезвия слева направо. Система защиты пальцев с эжектором и бесконтактным извлечением лезвия – наличие. Защита для пальцев может быть задействована во время обработки (замена лезвия, боковое смещение, обрезка, резка), что повышает безопасность работы. Конструкция микротома позволяет использовать систему переноса срезов, где с током воды срезы попадают в водяную баню, тем самым устраняется их скручивание и разрыв. Актуально при малом количестве исследуемого материала, при пробоподготовке в ИГХ исследованиях особенно для получения ультратонких срезов. Наличие слота для опционального монтирования системы переноса срезов непосредственно к микротому. Оборудование зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской практике на территории РК. Комплект поставки: - Ротационный микротом механический -1 шт. - Универсальный зажим для кассет – 1шт. - Универсальный держатель левий -1 шт. - Шестигранный ключ –1 шт. - Поддон -1 шт. - Рукоятка для одноразовых микротомных ножей изготовленным из нержавеющей стали, размеры ручки – держателя 21,5 см., рукоятка держателя - основа из нержавеющей стали заключена в высокоустойчивый пластик черного цвета - длина рукоятки: 12,5 см -ширина рукоятки: 0,2 см (20 мм) -высота рукоятки: 0,11 см (0,11 мм). Оснащен уникальным сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали. Угол заточки лезвия 35 º.Длина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,11 см (11 мм).Высота держателя: 0,01 см (1 мм) – 1 шт. - Одноразовые микротомные ножи , 50шт/уп -1 уп. - Набор кисточек для микротомов (кисточка малая для сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для чистки микротомов, кисточка большая для чистки микротомов) – 1 набор. - Набор контейнеров для отходов резки, и последующего хранения стеклопрепаратов 3 контейнера +держатель, (пластик): штатив набора выполнен из нержавеющей стали. Контейнеры из пластика, размеры контейнера: основание - 4 х 9 см, высота – 10 см, горловина - 5х10см, крышка -5.5х11см. Держатель на 25 предметных стекол , с пластиковой ручкой, размеры: высота -5см, длина -9см, ширина -3см. - Игла препаровальная изогнутая – 1 шт. - Жидкость для удаления парафина, флакон со встроенным распылителем, состав смеси: плотность 848 кг/м3 (20 С ), вязкость 15 cSt (40 C), точка возгорания 190 С. Смесь минеральных масел высокой степени очистки в соответствии с требованиями FDA. Продукт без запаха и бесцветный , -1 флакон. - Пылезащитный чехол -1 шт. - Инструкция пользователя на русском и/или государственном языке – 1 шт. | Шт. | 2 |

Дополнительно:

1) наличие  регистрационного  удостоверения на медицинское оборудование;

2) наличие эксплуатационно- технической документации на казахском и русском языках;

3) наличие у потенциального поставщика  оригинала или нотариально – засвидетельствованной копии письма или доверенности от производителя или его уполномоченного представительства, подтверждающих дистрибьюторские  права  потенциального поставщика на территории РК;

4)  письмо, подтверждающие регистрацию в государственном реестре средств измерений  РК или документ, подтверждающий о необязательности  регистрации в реестре.

5) наличие сервисной службы на территории Республики Казахстан, укомплектованной  сертифицированными инженерами

6) установка, выполнение пуско-наладочных работ, инструктаж персонала по использованию товара на рабочем месте, бесплатное обучение работе с прибором

7) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению товара должны соответствовать требованиям Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения.

8) Инструкция пользователя представляется на казахском и/или русском языках.

Гарантийные обязательства:

- гарантия на оборудование не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;