тендерлік құжаттамаға

№1-қосымша

| Сатып алынатын тауарлардың тізбесі «Парафинді блоктарды құюға арналған станция» Тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоттың № | Тапсырыс берушінің атауы | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Жеткізу шаттары (ИНКОТЕРМС сәйкес 2000) | Жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Аванс төлемінің мөлшері, % | Сатып алуға бөлінген сомасы, теңге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысының патологоанатомиялық бюросы» шаруашылық жүргізу құқығындағы қалалық мемлекеттік кәсіпорны | Парафинді блоктарды құюға арналған станция | саны | 2 | DDP | 60 күнтізбелік күн | ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 7В | 0 | 15 293 000 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

№1 Лот

Техникалық ерекшелік

| Лоттың № | Сатып алынатын тауар атауы | Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы | өлшем бірлік | саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Парафинді блоктарды құюға арналған станция | Парафинді блоктарды құюға арналған Станция Бұл парафинге енетін тіндердің үлгілерін парафин блоктарына құюға арналған құрылғы. Үш құрылғыдан немесе консольден тұрады, олар маталарды құю процедурасының қарапайымдылығы мен ыңғайлылығын қамтамасыз етеді: Диспенсер консолі; Криоконсоль; Термоконсоль. Техникалық сипаттамасы: Диспенсерлік консоль. Реттелетін температура диапазоны (температураның 1 градусқа жоғарылауы) Парафинді резервуар-40-70 ºC кем емес. Жылытуы бар аймақтар / пинцет кем дегенде-40-70 ºC. Электрлік пинцет кем дегенде-60-75 ° C. Сыйымдылығы - 5 л. Суық жердің температурасы 5 ºC. Керек-Жарақтар: Қосқыш. Электр қыздырғышы бар пинцеттер, ұштықтар 1, 2 және 4 мм. Өлшемдері: Консоль 345 х 641 х 405 мм артық емес. Жылытылатын ауданы кемінде 340 х 253 мм. жылу консолі. Мөлшерлегіш консоль арқылы реттелетін температуралық диапазон (температураның 1 градусқа көтерілуі) Кассеталарды сақтау-40-70 ºC кем емес. Пішінді сақтау-40-70 ºC кем емес. Өлшемдері: Консоль 340 х 623 х 395 мм артық емес. Кассеталарды сақтау кемінде 269 х 510 х 88 мм. Нысанды сақтау 275 х 170 х 180 мм кем емес. Криоконсолі. Температураның реттелетін диапазоны (температураның 1 градус Цельсийге ұлғаюы): 0-12 ºC кем емес. Өлшемдері: Консоль 335 х 623 х 395 мм артық емес. Суық плита 375 х 307 мм кем емес. | дана | 2 |

Қосымша:

1) медициналық жабдыққа тіркеу куәлігінің болуы;

2) қазақ және орыс тілдерінде пайдалану - техникалық құжаттаманың болуы;

3) әлеуетті өнім берушіде әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында дистрибьюторлық құқықтарын растайтын өндірушінің немесе оның уәкілетті өкілдігінің хатының немесе сенімхатының түпнұсқасының немесе нотариат куәландырған көшірмесінің болуы;

4) ҚР өлшем құралдарының мемлекеттік тізілімінде тіркелгенін растайтын хат немесе тізілімде тіркеудің міндетті еместігін растайтын құжат.

5) Қазақстан Республикасының аумағында сертификатталған инженерлермен жасақталған сервистік қызметтің болуы

6) орнату, іске қосу-реттеу жұмыстарын орындау, Жұмыс орнында тауарды пайдалану бойынша персоналға нұсқау беру, аспаппен жұмыс істеуге тегін оқыту

7) таңбалау, тұтыну қаптамасы және тауарды қолдану жөніндегі Нұсқаулық қосымша талаптарға сәйкес келуі тиіс:

1) медициналық жабдыққа тіркеу куәлігінің болуы;

2) қазақ және орыс тілдерінде пайдалану - техникалық құжаттаманың болуы;

3) әлеуетті өнім берушіде әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында дистрибьюторлық құқықтарын растайтын өндірушінің немесе оның уәкілетті өкілдігінің хатының немесе сенімхатының түпнұсқасының немесе нотариат куәландырған көшірмесінің болуы;

4) ҚР өлшем құралдарының мемлекеттік тізілімінде тіркелгенін растайтын хат немесе тізілімде тіркеудің міндетті еместігін растайтын құжат.

5) Қазақстан Республикасының аумағында сертификатталған инженерлермен жасақталған сервистік қызметтің болуы

6) орнату, іске қосу-реттеу жұмыстарын орындау, Жұмыс орнында тауарды пайдалану бойынша персоналға нұсқау беру, аспаппен жұмыс істеуге тегін оқыту

7) тауарды таңбалау, тұтыну қаптамасы және оны қолдану жөніндегі Нұсқаулық "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес келуге тиіс.

8) Пайдаланушы нұсқаулығы қазақ және/немесе орыс тілдерінде ұсынылады.

Кепілдік міндеттемелер:

1) жабдыққа кепілдік пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай;