Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров Тендер «Станция для заливки парафиновых блоков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения | Станция для заливки парафиновых блоков | штука | 2 | DDP | 60 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В | 0 | 15 293 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

Лот №1

Техническая характеристика

| № лота | Наименование закупаемого товара | Характеристика закупаемого товара | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция для заливки парафиновых блоков | Станция для заливки парафиновых блоков Представляет собой прибор для заливки инфильтруемых в парафине образцов тканей в парафиновые блоки. Состоит из трех приборов или консолей, которые обеспечивают простоту и удобство выполнения процедуры заливки тканей: Диспенсерная консоль; Криоконсоль; Термоконсоль. Техническая характеристика: Диспенсерная консоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус Цельсия) Парафиновый резервуар не менее - 40-70 ºC. Зоны с подогревом / пинцет не менее - 40-70 ºC. Электрический пинцет не менее- 60-75 ° C. Вместимость не менее- 5 л. Температура холодного места не более 5 ºC. Аксессуары: Переключатель. Пинцеты с электрическим нагревом, наконечники 1, 2 и 4 мм. Размеры: Консоль не более 345 х 641 х 405 мм. Отапливаемая площадь не менее 340 х 253 мм. Термальная консоль. Регулируемый температурный диапазон, через дозирующую консоль (повышение температуры на 1 градус Цельсия) Хранение кассет не менее - 40-70 ºC. Хранение формы не менее - 40-70 ºC. Размеры: Консоль не более 340 х 623 х 395 мм. Хранение кассет не менее 269 х 510 х 88 мм. Хранение формы не менее 275 х 170 х 180 мм. Криоконсоль. Регулируемый диапазон температур (увеличение температуры на 1 градус Цельсия): не менее 0-12 ºC. Размеры: Консоль не более 335 х 623 х 395 мм. Холодная плита не менее 375 х 307 мм. | шт. | 2 |

Дополнительно:

1) наличие  регистрационного  удостоверения на медицинское оборудование;

2) наличие эксплуатационно- технической документации на казахском и русском языках;

3) наличие у потенциального поставщика  оригинала или нотариально – засвидетельствованной копии письма или доверенности от производителя или его уполномоченного представительства, подтверждающих дистрибьюторские  права  потенциального поставщика на территории РК;

4)  письмо, подтверждающие регистрацию в государственном реестре средств измерений  РК или документ, подтверждающий о необязательности  регистрации в реестре.

5) наличие сервисной службы на территории Республики Казахстан, укомплектованной  сертифицированными инженерами

6) установка, выполнение пуско-наладочных работ, инструктаж персонала по использованию товара на рабочем месте, бесплатное обучение работе с прибором

7) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению товара должны соответствовать требованиям Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения.

8) Инструкция пользователя представляется на казахском и/или русском языках.

Гарантийные обязательства:

- гарантия на оборудование не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;